广西申龙汽车制造有限公司步入式高低温试验箱设备采购变更通知（二）

各潜在供应商：

广西申龙汽车制造有限公司步入式高低温试验箱设备采购(项目编号:建昶HW25-02-004)项目因故作出如下变更：

1、本项目竞争性谈判文件第二章货物需求一览表“附件1：步入式高低温试验箱设备清单及参数”变更为：

| 序号 | 系统组成 |  | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、技术参数 |  |  |  |  |
| 2 | 技术参数 | 容积 | 6m3 | / | / |
| 3 |  | 内箱有效尺寸▲ | 不小于2000mm*1500mm*2000mm(W*D*H) | / | / |
| 4 |  | 外部尺寸 | 不大于 2800mm*3200mm*3000mm(W*D*H) | / | / |
| 5 |  | 温/湿度调节范围▲ | -40℃～+100℃/20%RH～98%RH | / | / |
| 6 |  | 温度波动度 | ≤±0.5℃ | / | / |
| 7 |  | 温度均匀度 | ≤±2℃ | / | / |
| 8 |  | 温/湿度偏差▲ | ≤±2.0℃ ≤±3%RH（湿度＞75%RH） ≤±5%RH（湿度≤75%RH） | / | / |
| 9 |  | 温变速率▲ | 升温速率：-40℃～85℃≥5℃/min；（非线性） 降温速率：-40℃～85℃≥5℃/min（非线性） | / | / |
| 10 |  | 温/湿度传感器精度▲ | ≤±0.1℃/±0.1%RH | / | / |
| 11 |  | 被测物 | 500kg以内的电池包，静置工况 | / | / |
| 12 | 二、箱体配置 |  |  |  |  |
| 13 | 箱体配置 | 箱体材质 | 外部: 冷轧钢板双面喷塑；厚度 1.2mm 内壁：SUS304 不锈钢板厚度 1.2mm； 底板：SUS304 防滑不锈钢板，厚度 2.0mm；工作室内胆为满焊。箱内总的 承重量不低于 2000kg； 隔热：防火阻燃材料 | 1 | 套 |
| 14 |  | 保温层 | 保温层厚度大于150mm 防火层结构； | 1 | 套 |
| 15 |  | 风道系统 | 试验箱设有内部循环送风系统保证均匀性。 | 1 | 套 |
| 16 |  | 双开门▲ | 双开步入式对开门 | 1 | 套 |
| 17 |  | 观察窗▲ | 透明电热膜中空钢化玻璃 2 个（位于 门上）（带电子除雾和防凝露功能） W400mm×H500mm；并配有安全网 | 2 | 套 |
| 18 |  | 引线测试孔▲ | 需有四个测试孔(Ф100mm)，位于箱体左右两侧各 2 个，每侧离地高度 750mm 处 2 个，间隔 350mm，并附上相应保温隔热配件及专用的密封软塞 | 4 | 个 |
| 19 |  | 电源插座 | 在温度箱两侧面的引线孔位置附近，各配置2个AC220V，16A 的防水插座（兼顾2孔插座和3孔插座） | 4 | 个 |
| 20 |  | 斜坡板 | 被测物辅助推入内箱装置 | 1 | 套 |
| 21 |  | 配电控制柜 | 位于箱体上方，总电源漏电断路器、控制器、配电板 | 1 | 套 |
| 22 |  | 加湿装置 | 含净水装置 | 1 | 套 |
| 23 |  | 防爆照明灯 | 试验箱内配有长寿命低压防潮防爆照明灯 | 1 | 套 |
| 24 |  | 压力表、温度表 | 压力表配置于设备侧面可视处，温湿度在控制屏显示 | 1 | 套 |
| 25 |  | 状态指示灯装置 | 显示设备的运行、停止、报警状态 | 1 | 套 |
| 26 | 三、控制装置 |  |  |  |  |
| 27 | 控制装置 | 控制器 | 10 寸大屏幕液晶触摸式可编程控制器 分辨率≥1920*1080，CPU 主频 4 核，1GHZ;串口：232/485/485/网口，具备物联卡数据传输功能 | 1 | 套 |
| 28 |  | 人机界面 | 触控式彩色液晶银幕微电脑程控（带硬盘），可显示彩色即时曲线数据 | 1 | 套 |
| 29 |  | 数据存储▲ | 实时记录试验过程中的温度、湿度曲线； 带数据硬件接口，读取试验数据 | 1 | 套 |
| 30 |  | 模式选择 | 定值运转、程序运转、联动控制 | 1 | 套 |
| 31 |  | 软件 | 配备曲线生成软件； 可联网监控； 试验曲线可U盘备份； 配有 LAN 接口与计算机连接； 可实现与充放电柜的联动； 自动记录测试曲线和数据，设备状态，报警状态数据 | 1 | 套 |
| 32 |  | 控制功能▲ | 具备自检测、自诊断功能，进行故障显示、报警； 自动运行和停止的定时功能； 具有多种断电恢复模式； 试验完成后具有自动停机并声光提示 | 1 | 套 |
| 33 | 四、保护装置 |  |  |  |  |
| 34 | 保护装置 | 材料 | 使用防火、防爆材料 | 1 | 套 |
| 35 |  | 安全装置▲ | 无熔丝保护开关 NFB； 高低压超压保护装置； 缺水保护装置； 冷冻压缩机过负载保护装置； 电流超载保护装置； 超压保护装置； 过热保护装置； 停电记忆保护装置； 保护设备加热加湿的多重机械式超温保护功能； 机房散热通风装置； 故障报警后自动停机； 防火及防爆保护等 | 1 | 套 |
| 36 |  | 故障自诊断 | 故障原因指示（发生故障时，显示故障状态和可能的原因） | 1 | 套 |
| 37 |  | 视窗保护▲ | 防结露、除雾功能，透明度高，加装防爆盖 | 2 | 套 |
| 38 |  | 压力自平衡 | 试验过程中随时保持试验箱内外的压力平衡，避免因压力增大引起的箱体变形 | 1 | 套 |
| 39 |  | 泄压装置▲ | 爆炸压力释放装置，用于排放箱内压力，在电池爆炸时快速排出高压气体。泄压后自行恢复原来状态无需人为重置或维修，可反复使用 | 1 | 套 |
| 40 |  | 强排风系统 | 配备强制排风系统，有紧急排烟通道 | 1 | 套 |
| 41 |  | 有毒气体 | 配置碳氢浓度传感器和一氧化碳传感器,当工作室内碳氢浓度和一氧化碳浓度超过设定值后,立即断电报警关闭设备电源，并打开进气口和开启排气器 | 1 | 套 |
| 42 |  | 灭火灌水孔和排水阀 | 每个工作室侧壁配有 50mm 水管接口及开关阀门，以便后期连接水源，当测 试样品发生起火时，可直接开启阀门注水灭火，每个工作室箱体下方应有排水孔（排水孔尺寸不小于 55mm），排出灭火废液 | 1 | 套 |
| 43 | 五、其他项 |  |  |  |  |
| 44 | 辅助项目 | 安装附件 | 非标； | 1 | 套 |
| 45 |  | 包装运输费 | 非标，国内陆运 | 1 | 套 |
| 46 |  | 安装调试费▲ | 非标，含用户现场培训 | 1 | 套 |

注：货物需求一览表以该表为准，除以上变更外其余内容保持不变。

2、本项目竞争性谈判文件第五章响应文件格式响应产品技术资料表（格式）变更为：

响应产品技术资料表（格式）

| 序号 | 竞争性谈判文件 |  | 响应文件 |  | 差异 | 差异原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统组成 | 型号规格 | 系统组成 | 型号规格 |  |  |

注：响应文件与竞争性谈判文件有差异之处，均应汇总说明，并说明差异原因，如无差异，则填写“无”。如果响应文件与竞争性谈判文件的差异之处没有填入此表中，不管供应商是否在响应文件其他任何地方有其他描述，均不能免除供应商已经承诺响应竞争性谈判文件要求的责任。

供应商名称（盖章）：_____________________

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：________________

请供应商按变更后的内容制作响应文件。

采购人：广西申龙汽车制造有限公司

采购代理机构：南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司

2025年2月19日